## CONTROL CALIBRACIONES
CONTROL CALIBRACIÓN EQUIPOS E INSTRUMENTOS
|  | CODIGO | OYS-FO-42 |  | VERSION | 05 |  | FECHA |  |  | 2025-10-20
|  | Fecha de actualización |  | 2025-09-24
CONTROL CALIBRACIÓN EQUIPOS E INSTRUMENTOS
PLANTA
IDENTIFICACIÓN | EQUIPO / INSTRUMENTO | FABRICANTE | CERTIFICADO No. | MODELO | SERIE | FECHA DE CALIBRACION | FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN | ESTADO CALIBRACIÓN | ESTADO FíSICO | CERTIFICADOR | RANGO | ESTADO
MAN-001 | MANÓMETRO DIGITAL | CRYSTAL | MIS-LP-2025-01-0214 | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2026-01-24 | CERTIFICADO | BUENO | METROLOGY | 0-3000 psi | 🟢
MAN-002 | MANÓMETRO DIGITAL | ADDITEL | MIS-LP-2024-12-1761 | 681 | 211H200A0024 | 2024-12-09 | 2025-12-09 | CERTIFICADO | BUENO | METROLOGY | 0-3000 psi | 🟢
MAN-003 | MANÓMETRO DIGITAL | AMETEK CRYSTAL | MIS-LP-2024-12-1618 | XP2i | 104696 | 2024-12-02 | 2025-12-02 | CERTIFICADO | BUENO | METROLOGY | 0-5000 psi | 🟢
MAN-004 | MANÓMETRO Y TRANSMISOR DE BAJA PRESIÓN | SIEMENS | MIS-LP-2024-1440 | D-76181 | N1-T503-9508911 | 2024-10-29 | 2025-10-29 | VENCIDO | BUENO | METROLOGY | 0-3,61 psi | 🟡
MAN-005 | MANÓMETRO DIGITAL | AMETEK CRYSTAL | 12652 | XP2i | 322944 | 2025-04-28 | 2026-04-28 | CERTIFICADO | BUENO | FLEXILATINA | 0-1000 psi | 🟢
MAN-006 | MANÓMETRO DIGITAL | WIKA | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | VENCIDO | BUENO | N/A | N/A | 🟡
FLX-001 | FLEXÓMETRO | TRUPER | CD-10090 | FH-5M | UK 0126 0022 | 2025-05-19 | 2026-05-19 | CERTIFICADO | BUENO | METROTEST | 5m | 🟢
PDR-001 | PIE DE REY DIGITAL | INSIZE | CD-10088 | 1108-200 | 1212181369 | 2025-05-19 | 2026-05-19 | CERTIFICADO | BUENO | METROTEST | 0-200 mm | 🟢
PDR-002 | PIE DE REY DIGITAL | MITUTOYO | CD-10089 | CD-6" CSX-B | BH010822 | 2025-05-19 | 2026-05-19 | CERTIFICADO | BUENO | METROTEST | 0-150 mm | 🟢
THB-001 | TERMOHIGROBAROMETRO | TESTO | HR-4914-25 // TE-8606-25 | 622 | 39536692/0323 | 2025-02-07 | 2026-02-07 | CERTIFICADO | BUENO | VALMET L&M | 0-100% // -20°C a 60°C | 🟢
|  |  | MET-LP-CC 12662 |  |  | 2025-05-16 | 2026-05-16 | CERTIFICADO | BUENO | METROLABOR | 300 hPa a 1200 hPa | 🟢
THB-002 | TERMOHIGROMETRO | KEX GERMANY | HR-28703 // TA-28702 | SH-172 | 50898 | 2025-05-21 | 2026-05-21 | CERTIFICADO | BUENO | FYH | 10-90% // -50°C a 70°C | 🟢
VST2
IDENTIFICACIÓN | EQUIPO / INSTRUMENTO | FABRICANTE | CERTIFICADO No. | MODELO | SERIE | FECHA DE CALIBRACION | FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN | CALIBRACIÓN | ESTADO FíSICO | CERTIFICADOR | RANGO | ESTADO
CEC-005 | DINAMOMETRO | TRUMAX | 8472 | SC-2,5Klb // VST3000 | 2301129900 // V00220 | 2025-05-09 | 2026-05-09 | CERTIFICADO | BUENO | SERVINTEGRAL | 2500 lb-f | 🟢
CEC-006 | DINAMOMETRO | VALSER / TEK | 8531 | 516 2 t // VST3000 | 17080195 // V00220 | 2025-06-16 | 2026-06-16 | CERTIFICADO | BUENO | SERVINTEGRAL | 4400 lb-f | 🟢
CEC-007 | DINAMOMETRO | TRUMAX | 8217 | SG-5T | 2309210270 | 2024-11-15 | 2025-11-15 | PROXIMO A VENCER | BUENO | SERVINTEGRAL | 9920 lb-f | 🟢
TP-008 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | DANFOSS | 13029 | MBS3000 | 051950519282 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | CERTIFICADO | BUENO | FLEXILATINA | 0-870 psi | 🟢
TP-009 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | DANFOSS | 13030 | MBS3000 | 20275210 | 2025-08-28 | 2026-08-28 | CERTIFICADO | BUENO | FLEXILATINA | 0-3625 psi | 🟢
VST3
IDENTIFICACIÓN | EQUIPO / INSTRUMENTO | FABRICANTE | CERTIFICADO No. | MODELO | SERIE | FECHA DE CALIBRACION | FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN | CALIBRACIÓN | ESTADO FíSICO | CERTIFICADOR | RANGO | ESTADO
CEC-001 | DINAMOMETRO | TRUMAX | 8642 | SA-1Klb | J181015117 | 2025-07-22 | 2026-07-22 | CERTIFICADO | BUENO | SERVINTEGRAL | 950 lb-f | 🟢
CEC-002 | DINAMOMETRO | GALOCE | 7838 | G55406 | 20110066/VST1 | 2024-03-12 | 2025-03-12 | VENCIDO | BUENO | SERVINTEGRAL | 2500 lb-f | 🟡
CEC-004 | DINAMOMETRO | BBG | 8532 | TSC // VST3000 | 810551 | 2025-06-16 | 2026-06-16 | CERTIFICADO | BUENO | SERVINTEGRAL | 2200 lb-f | 🟢
CEC-003 | DINAMOMETRO | TRUMAX | 8533 | SC-5Klb // VST3000 | M190927007 | 2025-06-16 | 2026-06-16 | CERTIFICADO | BUENO | SERVINTEGRAL | 5000 lb-f | 🟢
TP-004 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | DANFOSS | 13098 | MBS3000 | 92833390 | 2025-09-19 | 2026-09-19 | CERTIFICADO | BUENO | FLEXILATINA | 0-145 psi | 🟢
TP-001 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | RITHERM | 13032 | 3000 | 2074022 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | CERTIFICADO | MALO | FLEXILATINA | 0-1000 psi | 🔴
TP-002 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | APLISENS | 13031 | PCE-28 | 11121025 | 2025-08-28 | 2026-08-28 | CERTIFICADO | BUENO | FLEXILATINA | 0-5000 psi | 🟢
TP-003 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | SINTEK | PLAB-23-480 | - | NPIR-23-155 | 2023-05-16 | 2024-05-15 | VENCIDO | BUENO | METROLOGY | 0-15000 psi | 🟡
Formulas:
FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN = +[FECHA DE CALIBRACION]+365
ESTADO CALIBRACIÓN = IF([FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN]<TODAY(),"VENCIDO",IF([FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN]-TODAY()<15,"PROXIMO A VENCER","CERTIFICADO"))
Note on I29: Administracion: POCO USO
Note on I30: Tecnico Servicios Valser: Poco Uso
Note on I35: Administracion: POCO USO

## datos (hidden)
BUENO
MALO

## VERIFICACIÓN MAN-001
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN
| PATRÓN | CRYSTAL | XP2i | 357309 | 2025-01-24
DATOS Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR IBV (psi) | ERROR (psi) | INCERTIDUMBRE | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS |  |  | Superior | Inferior
1 | 300 | 299.5 | -0.5 | 0.4 | 4.5 |  | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 751.1 | 4.5 | -4.5
2 | 600 | 601.4 | 1.4 | 0.39 | 6 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 49.4 | 6 | -6
3 | 900 | 901.6 | 1.6 | 0.45 | 6 |  | ENTE CERTIFICADOR | Metrology | 6 | -6
4 | 1200 | 1200.1 | 0.1 | 0.86 | 6 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2024-12-09 | 6 | -6
5 | 1500 | 1501.3 | 1.3 | 0.48 | 7.5 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  | 7.5 | -7.5
6 | 1800 | 1800.4 | 0.4 | 0.8 | 9 |  |  |  | 9 | -9
7 | 2100 | 2099.1 | -0.9 | 0.5 | 10.5 |  |  |  | 10.5 | -10.5
8 | 2400 | 2401.6 | 1.6 | 0.42 | 12 |  |  |  | 12 | -12
9 | 2700 | 2701.8 | 1.8 | 0.49 | 13.5 |  |  |  | 13.5 | -13.5
10 | 3000 | 3001.8 | 1.8 | 0.35 | 15 |  |  |  | 15 | -15

## VERIFICACIÓN CRYSTAL 1k
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 1 | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 2 | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 3
| PATRÓN | CRYSTAL | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2025-07-27 | 2025-10-25 | 2026-01-23
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | AMETEK CRYSTAL | XP2i | 322944 | 2025-04-28
DATOS Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR IBV (psi) | ERROR (psi) | INCERTIDUMBRE | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 20.5 |  | Superior | Inferior
2 | 15 | 15.061 | 0.061 | 0.087 | 1 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 748.1 |  | 1 | -1
3 | 50 | 50.086 | 0.086 | 0.058 | 1 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 48.3 |  | 1 | -1
4 | 125 | 125.086 | 0.086 | 0.058 | 1.875 |  | ENTE CERTIFICADOR | Flexilatina |  | 1.875 | -1.875
5 | 250 | 250.086 | 0.086 | 0.059 | 3.75 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-04-28 |  | 3.75 | -3.75
6 | 375 | 375.061 | 0.061 | 0.089 | 6 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  |  | 6 | -6
7 | 500 | 500.111 | 0.111 | 0.09 | 6 |  |  |  |  | 6 | -6
8 | 625 | 625.161 | 0.161 | 0.092 | 6 |  |  |  |  | 6 | -6
9 | 750 | 750.186 | 0.186 | 0.069 | 6 |  |  |  |  | 6 | -6
10 | 875 | 875.186 | 0.186 | 0.072 | 6 |  |  |  |  | 6 | -6
11 | 1000 | 1000.186 | 0.186 | 0.08 | 6 |  |  |  |  | 6 | -6
DATOS Y RESULTADOS DE LAS COMPROBACIONES
| Fecha | 2025-07-23 | 2025-10-21
| Responsable | Andrés Felipe Ovalle | Wilder Alberto Suarez
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 1 (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 2 (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 3 (psi) |  | COMENTARIO COMPROBACIÓN 1 | COMENTARIO COMPROBACIÓN 2 |  | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 0 |  |  | EQUIPO SE ENCUENTRA COMPROBADO | #VALUE! |  | 1 | -1
| 142 | 142 | 141.9 | [5 empty] | 2.13 | -2.13
| 284 | 283.9 | 283.9 | [5 empty] | 4.26 | -4.26
| 426 | 425.9 | 425.9 | [5 empty] | 6 | -6
| 568 | 568 | 568 | [5 empty] | 6 | -6
| 710 | 709.9 | 710 | [5 empty] | 6 | -6
| 852 | 852.1 | 852 | [5 empty] | 6 | -6
| 1000 | 1000.1 | 1000 | [5 empty] | 6 | -6
| Error Máximo permitido (psi) | ERROR O | ERROR 1 | ERROR 2 |  | DIFERENCIA ERROR 0-1 | DIFERENCIA ERROR 0-2
| 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | #VALUE!
| 2.13 | 0 | -0.1 |  |  | 0.1 | #VALUE!
| 4.26 | -0.1 | -0.1 |  |  | 0 | #VALUE!
| 6 | -0.1 | -0.1 |  |  | 0 | #VALUE!
| 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | #VALUE!
| 6 | -0.1 | 0 |  |  | -0.1 | #VALUE!
| 6 | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | #VALUE!
| 6 | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | #VALUE!

## VERIFICACIÓN CRYSTAL 5k
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 1 | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 2 | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 3
| PATRÓN | CRYSTAL | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2025-07-27 | 2025-10-25 | 2026-01-23
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | AMETEK CRYSTAL | XP2i | 322944 | 2025-04-28
DATOS Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR IBV (psi) | ERROR (psi) | INCERTIDUMBRE | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 21.4 |  | Superior | Inferior
1 | 499.64 | 500 | 0.36 | 0.34 | 6 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 753.4 |  | 6 | -6
2 | 999.56 | 1000 | 0.44 | 0.34 | 6 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 57.9 |  | 6 | -6
3 | 1499.59 | 1500 | 0.41 | 0.34 | 7.4979 |  | ENTE CERTIFICADOR | Metrology |  | 7.4979 | -7.4979
4 | 1999.82 | 2000 | 0.18 | 0.34 | 9.9991 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2024-12-02 |  | 9.9991 | -9.9991
5 | 2499.35 | 2500 | 0.65 | 0.34 | 12.4968 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  |  | 12.4968 | -12.4968
6 | 2999.58 | 3000 | 0.42 | 0.34 | 14.9979 |  |  |  |  | 14.9979 | -14.9979
7 | 3499.2 | 3500 | 0.8 | 0.34 | 17.496 |  |  |  |  | 17.496 | -17.496
8 | 3999.43 | 4000 | 0.57 | 0.35 | 19.9972 |  |  |  |  | 19.9972 | -19.9972
9 | 4499.04 | 4500 | 0.96 | 0.35 | 22.4952 |  |  |  |  | 22.4952 | -22.4952
10 | 4999.54 | 5000 | 0.46 | 0.35 | 24.9977 |  |  |  |  | 24.9977 | -24.9977
DATOS Y RESULTADOS DE LAS COMPROBACIONES
| Fecha | 2025-03-04 | 2025-06-03 | 2025-08-28
| Responsable | Andrés Felipe Ovalle | Carlos Alberto Suarez | Andrés Felipe Ovalle
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 1 (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 2 (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 3 (psi) |  | COMENTARIO COMPROBACIÓN 1 | COMENTARIO COMPROBACIÓN 2 |  | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 0 |  |  | EQUIPO SE ENCUENTRA COMPROBADO | #VALUE! |  | 1 | -1
| 428 | 427.7 | 427.8 | [5 empty] | 6 | -6
| 856 | 855.9 | 855.8 | [5 empty] | 6 | -6
| 1284 | 1283.9 | 1283.8 | [5 empty] | 6.42 | -6.42
| 1712 | 1711.4 | 1711.6 | [5 empty] | 8.56 | -8.56
| 2140 | 2140.4 | 2140.5 | [5 empty] | 10.7 | -10.7
| 2568 | 2566.2 | 2566.5 | [5 empty] | 12.84 | -12.84
| 3000 | 3000.2 | 3000.3 | [5 empty] | 15 | -15
| Error Máximo permitido (psi) | ERROR O | ERROR 1 | ERROR 2 |  | DIFERENCIA ERROR 0-1 | DIFERENCIA ERROR 0-2
| 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | #VALUE!
| 6 | -0.3 | -0.2 |  |  | -0.1 | #VALUE!
| 6 | -0.1 | -0.2 |  |  | 0.1 | #VALUE!
| 6.42 | -0.1 | -0.2 |  |  | 0.1 | #VALUE!
| 8.56 | -0.6 | -0.4 |  |  | -0.2 | #VALUE!
| 10.7 | 0.4 | 0.5 |  |  | -0.1 | #VALUE!
| 12.84 | -1.8 | -1.5 |  |  | -0.3 | #VALUE!
| 15 | 0.2 | 0.3 |  |  | -0.1 | #VALUE!

## VERIFICACIÓN ADDITEL
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 1 | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 2 | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 3
| PATRÓN | CRYSTAL | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2025-07-27 | 2025-10-25 | 2026-01-23
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | AMETEK CRYSTAL | XP2i | 322944 | 2025-04-28
DATOS Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR IBV (psi) | ERROR (psi) | INCERTIDUMBRE | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 23.2 |  | Superior | Inferior
1 | 300 | 299.8 | -0.2 | 0.34 | 4.5 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 751.1 |  | 4.5 | -4.5
2 | 600 | 600.2 | 0.2 | 0.34 | 6 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 49.4 |  | 6 | -6
3 | 900 | 899.9 | -0.1 | 0.34 | 6 |  | ENTE CERTIFICADOR | Metrology |  | 6 | -6
4 | 1200 | 1199.8 | -0.2 | 0.34 | 6 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2024-12-09 |  | 6 | -6
5 | 1500 | 1499.8 | -0.2 | 0.34 | 7.5 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  |  | 7.5 | -7.5
6 | 1800 | 1800 | 0 | 0.34 | 9 |  |  |  |  | 9 | -9
7 | 2100 | 2100.4 | 0.4 | 0.34 | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | -10.5
8 | 2400 | 2399.9 | -0.1 | 0.35 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
9 | 2700 | 2699.9 | -0.1 | 0.35 | 13.5 |  |  |  |  | 13.5 | -13.5
10 | 3000 | 2999.7 | -0.3 | 0.35 | 15 |  |  |  |  | 15 | -15
DATOS Y RESULTADOS DE LAS COMPROBACIONES
| Fecha |  | 2025-06-26 | 2025-09-29
| Responsable |  | Andrés Felipe Ovalle | Andrés Felipe Ovalle
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 1 (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 2 (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 3 (psi) |  | COMENTARIO COMPROBACIÓN 1 | COMENTARIO COMPROBACIÓN 2 |  | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | EQUIPO SE ENCUENTRA COMPROBADO | EQUIPO SE ENCUENTRA COMPROBADO | 0 | 1 | -1
| 428 | 427.9 | 427.9 | 427.9 |  |  |  | 428 | 6 | -6
| 856 | 855.9 | 855.9 | 856 |  |  |  | 856 | 6 | -6
| 1284 | 1284.1 | 1284.1 | 1284.1 |  |  |  | 1284 | 6.42 | -6.42
| 1712 | 1712.1 | 1712.1 | 1712.2 |  |  |  | 1712.1 | 8.56 | -8.56
| 2140 | 2140.2 | 2140.2 | 2140.2 |  |  |  | 2140.2 | 10.7 | -10.7
| 2568 | 2568.3 | 2568.3 | 2568.3 |  |  |  | 2568.3 | 12.84 | -12.84
| 3000 | 3000.6 | 3000.6 | 3000.5 |  |  |  | 3000.4 | 15 | -15
| Error Máximo permitido (psi) | ERROR O | ERROR 1 | ERROR 2 |  | DIFERENCIA ERROR 0-1 | DIFERENCIA ERROR 0-2
| 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |  | 0 | 0
| 6 | -0.1 | -0.1 | 0 |  | 0 | -0.1
| 6.42 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0
| 8.56 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0 | -0.1
| 10.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0
| 12.84 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0
| 15 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.1

## VERIFICACIÓN DANFOSS 870
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL | FECHA PROGRAMADA COMPROBACIÓN 1 | FECHA PROGRAMADA COMPROBACIÓN 2
| PATRÓN | CRYSTAL | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2025-09-06 | 2025-12-30 | 2026-04-29
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | DANFOSS | MBS3000 | 051950519282 | 2025-09-01
DATOS Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR IBV (psi) | ERROR (PSI) | INCERTIDUMBRE | Error máximo permitido (±psi) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 20.3 |  | Superior | Inferior
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 0.1 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 747 |  | 0.1 | -0.1
2 | 15 | 14.8697 | 0.1303 | 0.0064 | 2 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 65.2% |  | 2 | -2
3 | 70 | 69.8297 | 0.1703 | 0.0073 | 2 |  | ENTE CERTIFICADOR | Flexilatina |  | 2 | -2
4 | 108 | 107.8197 | 0.1803 | 0.0086 | 3.24 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-09-01 |  | 3.24 | -3.24
5 | 216 | 215.84 | 0.16 | 0.017 | 6.48 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  |  | 6.48 | -6.48
6 | 324 | 323.87 | 0.13 | 0.026 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
7 | 432 | 431.75 | 0.25 | 0.035 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
8 | 540 | 539.63 | 0.37 | 0.043 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
9 | 648 | 647.22 | 0.78 | 0.052 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
10 | 756 | 754.66 | 1.34 | 0.06 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
11 | 870 | 868.05 | 1.95 | 0.07 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
DATOS Y RESULTADOS DE LAS COMPROBACIONES
| Fecha | 2025-09-11 | 2025-09-24
| Responsable | Andrés Felipe Ovalle | Andrés Felipe Ovalle
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR REGISTRO INICIAL (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 1 (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 2 (psi) |  | COMENTARIO COMPROBACIÓN 1 | COMENTARIO COMPROBACIÓN 2 |  | Superior | Inferior
| 0 | 0.01 | 0 |  |  | EQUIPO SE ENCUENTRA COMPROBADO | #VALUE! |  | 1 | -1
| 124 | 123.85 | 123.99 | [5 empty] | 1.86 | -1.86
| 248 | 247.93 | 247.93 | [5 empty] | 3.72 | -3.72
| 372 | 371.75 | 371.9 | [5 empty] | 6 | -6
| 496 | 495.59 | 495.74 | [5 empty] | 6 | -6
| 620 | 619.8 | 619.8 | [5 empty] | 6 | -6
| 744 | 743.91 | 743.91 | [5 empty] | 6 | -6
| 870 | 869.75 | 869.9 | [5 empty] | 6 | -6
| Error Máximo permitido (psi) | ERROR O | ERROR 1 | ERROR 2 |  | DIFERENCIA ERROR 0-1 | DIFERENCIA ERROR 0-2
| 1 | 0.01 | 0 |  |  | 0.01 | #VALUE!
| 1.86 | -0.15 | -0.01 |  |  | -0.14 | #VALUE!
| 3.72 | -0.07 | -0.07 |  |  | 0 | #VALUE!
| 6 | -0.25 | -0.1 |  |  | -0.15 | #VALUE!
| 6 | -0.41 | -0.26 |  |  | -0.15 | #VALUE!
| 6 | -0.2 | -0.2 |  |  | 0 | #VALUE!
| 6 | -0.09 | -0.09 |  |  | 0 | #VALUE!
| 6 | -0.25 | -0.1 |  |  | -0.15 | #VALUE!
Validación de software
Registro inicial
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| -0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01
| 123.66 | 0.19 | 0.19 | 123.85 | 123.86
| 247.78 | 0.16 | 0.16 | 247.93 | 247.94
| 371.61 | 0.15 | 0.15 | 371.75 | 371.76
| 495.29 | 0.3 | 0.3 | 495.59 | 495.59
| 619.12 | 0.68 | 0.68 | 619.8 | 619.8
| 742.66 | 1.25 | 1.25 | 743.91 | 743.91
| 867.8 | 1.95 | 1.95 | 869.75 | 869.75
Comprobación 1
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| -0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01
| 123.8 | 0.19 | 0.19 | 123.99 | 123.99
| 247.78 | 0.16 | 0.16 | 247.93 | 247.94
| 371.75 | 0.15 | 0.15 | 371.9 | 371.9
| 495.44 | 0.3 | 0.3 | 495.74 | 495.74
| 619.12 | 0.68 | 0.68 | 619.8 | 619.8
| 742.66 | 1.25 | 1.25 | 743.91 | 743.91
| 867.94 | 1.96 | 1.96 | 869.9 | 869.9
Comprobación 2
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL = [FECHA DE CALIBRACIÓN, row below]+5

## VERIFICACIÓN DANFOSS 3625
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL | FECHA PROGRAMADA COMPROBACIÓN 1 | FECHA PROGRAMADA COMPROBACIÓN 2
| PATRÓN | CRYSTAL | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2025-09-02 | 2025-12-26 | 2026-04-25
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | DANFOSS | MBS3000 | 20275210 | 2025-08-28
DATOS Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR IBV (psi) | ERROR (PSI) | INCERTIDUMBRE | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 20.9 |  | Superior | Inferior
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0.1 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 747.8 |  | 0.1 | -0.1
2 | 329 | 324.36 | 4.64 | 0.32 | 12 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 68.9% |  | 12 | -12
3 | 568 | 560.51 | 7.49 | 0.26 | 12 |  | ENTE CERTIFICADOR | Flexilatina |  | 12 | -12
4 | 987 | 976.94 | 10.06 | 0.25 | 12 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-08-28 |  | 12 | -12
5 | 1316 | 1304.56 | 11.44 | 0.11 | 13.16 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  |  | 13.16 | -13.16
6 | 1645 | 1632.52 | 12.48 | 0.18 | 16.45 |  |  |  |  | 16.45 | -16.45
7 | 1974 | 1961.72 | 12.28 | 0.34 | 19.74 |  |  |  |  | 19.74 | -19.74
8 | 2303 | 2290.96 | 12.04 | 0.24 | 23.03 |  |  |  |  | 23.03 | -23.03
9 | 2632 | 2620.43 | 11.57 | 0.81 | 26.32 |  |  |  |  | 26.32 | -26.32
10 | 2961 | 2947.29 | 13.71 | 0.26 | 29.61 |  |  |  |  | 29.61 | -29.61
11 | 3290 | 3276.58 | 13.42 | 0.26 | 32.9 |  |  |  |  | 32.9 | -32.9
12 | 3625 | 3612.19 | 12.81 | 0.51 | 36.25 |  |  |  |  | 36.25 | -36.25
DATOS Y RESULTADOS DE LAS COMPROBACIONES
| Fecha | 2025-09-11 | 2025-09-24
| Responsable | Wilder Alberto Suarez | Andrés Felipe Ovalle
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR REGISTRO INICIAL (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 1 (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 2 (psi) |  | COMENTARIO COMPROBACIÓN 1 | COMENTARIO COMPROBACIÓN 2 |  | Superior | Inferior
| 0 | -0.03 | -0.03 |  |  | EQUIPO SE ENCUENTRA COMPROBADO | #VALUE! |  | 1 | -1
| 428 | 428.79 | 428.18 | [5 empty] | 6 | -6
| 856 | 856.46 | 856.43 | [5 empty] | 6 | -6
| 1284 | 1283.88 | 1283.88 | [5 empty] | 6.42 | -6.42
| 1712 | 1711.76 | 1711.16 | [5 empty] | 8.56 | -8.56
| 2140 | 2138.76 | 2138.76 | [5 empty] | 10.7 | -10.7
| 2568 | 2565.9 | 2565.9 | [5 empty] | 12.84 | -12.84
| 3000 | 2998.22 | 2998.22 | [5 empty] | 15 | -15
| Error Máximo permitido (psi) | ERROR O | ERROR 1 | ERROR 2 |  | DIFERENCIA ERROR 0-1 | DIFERENCIA ERROR 0-2
| 1 | -0.03 | -0.03 |  |  | 0 | #VALUE!
| 6 | 0.79 | 0.18 |  |  | 0.61 | #VALUE!
| 6 | 0.46 | 0.43 |  |  | 0.03 | #VALUE!
| 6.42 | -0.12 | -0.12 |  |  | 0 | #VALUE!
| 8.56 | -0.24 | -0.84 |  |  | 0.6 | #VALUE!
| 10.7 | -1.24 | -1.24 |  |  | 0 | #VALUE!
| 12.84 | -2.1 | -2.1 |  |  | 0 | #VALUE!
| 15 | -1.78 | -1.78 |  |  | 0 | #VALUE!
Validación de software
Registro inicial
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03
| 422.9 | 5.89 | 5.89 | 428.79 | 428.79
| 847.03 | 9.43 | 9.43 | 856.46 | 856.46
| 1272.36 | 11.51 | 11.51 | 1283.88 | 1283.87
| 1699.51 | 12.25 | 12.25 | 1711.76 | 1711.76
| 2126.65 | 12.11 | 12.11 | 2138.76 | 2138.76
| 2553.8 | 12.1 | 12.1 | 2565.9 | 2565.9
| 2985.18 | 13.05 | 13.05 | 2998.22 | 2998.23
Comprobación 1
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03
| 422.3 | 5.88 | 5.88 | 428.18 | 428.18
| 847.03 | 9.43 | 9.43 | 856.46 | 856.46
| 1272.36 | 11.51 | 11.51 | 1283.88 | 1283.87
| 1698.9 | 12.25 | 12.25 | 1711.16 | 1711.16
| 2126.65 | 12.11 | 12.11 | 2138.76 | 2138.76
| 2553.8 | 12.1 | 12.1 | 2565.9 | 2565.9
| 2985.18 | 13.05 | 13.05 | 2998.22 | 2998.22
Comprobación 2
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL = [FECHA DE CALIBRACIÓN, row below]+5

## VERIFICACIÓN DANFOSS 145
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL | FECHA PROGRAMADA COMPROBACIÓN 1 | FECHA PROGRAMADA COMPROBACIÓN 2
| PATRÓN | CRYSTAL | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2025-09-24 | 2026-01-17 | 2026-05-17
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | DANFOSS | MBS3000 | 92833390 | 2025-09-19
DATOS Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR IBV (psi) | ERROR (PSI) | INCERTIDUMBRE | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 20.1 |  | Superior | Inferior
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0.1 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 748.7 |  | 0.1 | -0.1
2 | 10 | 10.058 | -0.058 | 0.048 | 2 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 66.5% |  | 2 | -2
3 | 15 | 15.045 | -0.045 | 0.025 | 2 |  | ENTE CERTIFICADOR | Flexilatina |  | 2 | -2
4 | 36 | 36.058 | -0.058 | 0.023 | 2 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-09-19 |  | 2 | -2
5 | 54 | 54.083 | -0.083 | 0.044 | 2 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  |  | 2 | -2
6 | 72 | 72.113 | -0.113 | 0.044 | 2.16 |  |  |  |  | 2.16 | -2.16
7 | 90 | 90.08 | -0.08 | 0.023 | 2.7 |  |  |  |  | 2.7 | -2.7
8 | 108 | 108.04 | -0.04 | 0.021 | 3.24 |  |  |  |  | 3.24 | -3.24
9 | 126 | 125.918 | 0.082 | 0.033 | 3.78 |  |  |  |  | 3.78 | -3.78
10 | 145 | 144.835 | 0.165 | 0.017 | 4.35 |  |  |  |  | 4.35 | -4.35
DATOS Y RESULTADOS DE LAS COMPROBACIONES
| Fecha | 2025-09-24 | 2025-10-01
| Responsable | Andrés Felipe Ovalle | Andrés Felipe Ovalle
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR REGISTRO INICIAL (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 1 (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 2 (psi) |  | COMENTARIO COMPROBACIÓN 1 | COMENTARIO COMPROBACIÓN 2 |  | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 0 |  |  | EQUIPO SE ENCUENTRA COMPROBADO | #VALUE! | 0 | 1 | -1
| 20 | 19.93 | 20.01 |  |  |  |  | 19.87 | 1 | -1
| 40 | 39.91 | 39.95 |  |  |  |  | 39.83 | 1 | -1
| 60 | 59.92 | 59.93 |  |  |  |  | 59.89 | 1 | -1
| 80 | 79.96 | 80.02 |  |  |  |  | 79.9 | 1.2 | -1.2
| 100 | 99.97 | 100 |  |  |  |  | 99.91 | 1.5 | -1.5
| 120 | 120.03 | 119.95 |  |  |  |  | 119.85 | 1.8 | -1.8
| 145 | 145 | 144.83 |  |  |  |  | 144.71 | 2.175 | -2.175
| Error Máximo permitido (psi) | ERROR O | ERROR 1 | ERROR 2 |  | DIFERENCIA ERROR 0-1 | DIFERENCIA ERROR 0-2
| 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | #VALUE!
| 1 | -0.07 | 0.01 |  |  | -0.08 | #VALUE!
| 1 | -0.09 | -0.05 |  |  | -0.04 | #VALUE!
| 1 | -0.08 | -0.07 |  |  | -0.01 | #VALUE!
| 1.2 | -0.04 | 0.02 |  |  | -0.06 | #VALUE!
| 1.5 | -0.03 | 0 |  |  | -0.03 | #VALUE!
| 1.8 | 0.03 | -0.05 |  |  | 0.08 | #VALUE!
| 2.175 | 0 | -0.17 |  |  | 0.17 | #VALUE!
Validación de software
Registro inicial
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.99 | -0.06 | -0.06 | 19.93 | 19.93
| 39.98 | -0.06 | -0.06 | 39.91 | 39.91
| 60.01 | -0.09 | -0.09 | 59.92 | 59.92
| 80.07 | -0.11 | -0.11 | 79.96 | 79.96
| 100.03 | -0.06 | -0.06 | 99.96 | 99.97
| 119.99 | 0.04 | 0.04 | 120.03 | 120.03
| 144.83 | 0.17 | 0.17 | 145 | 145
Comprobación 1
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.99 | -0.06 | -0.06 | 19.93 | 19.93
| 39.98 | -0.06 | -0.06 | 39.91 | 39.91
| 60.01 | -0.09 | -0.09 | 59.92 | 59.92
| 80.07 | -0.11 | -0.11 | 79.96 | 79.96
| 100.03 | -0.06 | -0.06 | 99.96 | 99.97
| 119.99 | 0.04 | 0.04 | 120.03 | 120.03
| 144.83 | 0.17 | 0.17 | 145 | 145
Comprobación 2
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL = [FECHA DE CALIBRACIÓN, row below]+5

## VERIFICACIÓN RITHERM
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL | FECHA PROGRAMADA COMPROBACIÓN 1 | FECHA PROGRAMADA COMPROBACIÓN 2
| PATRÓN | CRYSTAL | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2025-09-06 | 2025-12-30 | 2026-04-29
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | RITHERM | 3000 | 2074022 | 2025-09-01
DATOS Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR IBV (psi) | ERROR (PSI) | INCERTIDUMBRE | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 20.4 |  | Superior | Inferior
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 0.1 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 746.2 |  | 0.1 | -0.1
2 | 15 | 16.51 | -1.51 | 0.21 | 2 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 66.1% |  | 2 | -2
3 | 50 | 51.295 | -1.295 | 0.087 | 2 |  | ENTE CERTIFICADOR | Flexilatina |  | 2 | -2
4 | 100 | 101.47 | -1.47 | 0.25 | 3 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-09-01 |  | 3 | -3
5 | 200 | 201.09 | -1.09 | 0.14 | 6 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  |  | 6 | -6
6 | 300 | 302.42 | -2.42 | 0.3 | 9 |  |  |  |  | 9 | -9
7 | 400 | 403.6 | -3.6 | 0.28 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
8 | 500 | 504.63 | -4.63 | 0.2 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
9 | 600 | 604.91 | -4.91 | 0.52 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
10 | 700 | 705.92 | -5.92 | 0.87 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
11 | 800 | 806.13 | -6.13 | 0.42 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
12 | 900 | 905.88 | -5.88 | 0.64 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
13 | 1000 | 1006.37 | -6.37 | 0.33 | 12 |  |  |  |  | 12 | -12
DATOS Y RESULTADOS DE LAS COMPROBACIONES
| Fecha | 2025-09-05 | 2025-09-24
| Responsable | Wilder Alberto Suarez | Andrés Felipe Ovalle
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR REGISTRO INICIAL (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 1 (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 2 (psi) |  | COMENTARIO COMPROBACIÓN 1 | COMENTARIO COMPROBACIÓN 2 |  | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 0 |  |  | EQUIPO SE ENCUENTRA COMPROBADO | #VALUE! |  | 1 | -1
| 142 | 141.08 | 141.25 | [5 empty] | 2.13 | -2.13
| 284 | 283.85 | 284.28 | [5 empty] | 4.26 | -4.26
| 426 | 425 | 424.51 | [5 empty] | 5 | -5
| 568 | 566.84 | 566.35 | [5 empty] | 5 | -5
| 710 | 708.8 | 708.48 | [5 empty] | 5 | -5
| 852 | 851.07 | 850.9 | [5 empty] | 5 | -5
| 1000 | 999.4 | 999.99 | [5 empty] | 5 | -5
| Error Máximo permitido (psi) | ERROR 0 | ERROR 1 | ERROR 2 |  | DIFERENCIA ERROR 0-1 | DIFERENCIA ERROR 0-2
| 1 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.13 | -0.92 | -0.75 |  |  | -0.17
| 4.26 | -0.15 | 0.28 |  |  | -0.43
| 5 | -1 | -1.49 |  |  | 0.49
| 5 | -1.16 | -1.65 |  |  | 0.49
| 5 | -1.2 | -1.52 |  |  | 0.32
| 5 | -0.93 | -1.1 |  |  | 0.17
| 5 | -0.6 | -0.01 |  |  | -0.59
Validación de software
Registro inicial
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0.54 | -0.54 | -0.54 | 0 | 0
| 142.54 | -1.46 | -1.46 | 141.08 | 141.08
| 285.87 | -2.02 | -2.02 | 283.85 | 283.85
| 428.71 | -3.71 | -3.71 | 425 | 425
| 572.04 | -5.2 | -5.2 | 566.84 | 566.84
| 714.54 | -5.73 | -5.73 | 708.8 | 708.8
| 857.04 | -5.97 | -5.97 | 851.06 | 851.07
| 1005.71 | -6.31 | -6.31 | 999.4 | 999.4
Comprobación 1
| X | Corrección VST | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0.54 | -0.54 | -0.54 | 0 | 0
| 142.71 | -1.46 | -1.46 | 141.25 | 141.25
| 285.54 | -2.02 | -2.02 | 283.52 | 283.52
| 428.21 | -3.7 | -3.7 | 424.51 | 424.51
| 571.54 | -5.19 | -5.19 | 566.35 | 566.35
| 714.21 | -5.73 | -5.73 | 708.48 | 708.48
| 856.87 | -5.97 | -5.97 | 850.9 | 850.9
| 1005.37 | -6.31 | -6.31 | 999.06 | 999.06
Comprobación 2
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL = [FECHA DE CALIBRACIÓN, row below]+5

## VERIFICACIÓN APPLISENS
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL | FECHA PROGRAMADA COMPROBACIÓN 1 | FECHA PROGRAMADA COMPROBACIÓN 2
| PATRÓN | CRYSTAL | XP2i | 357309 | 2025-01-24 | 2025-09-02 | 2025-12-26 | 2026-04-25
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | APPLISENS | PCE-28 | 11121025 | 2025-08-28
DATOS Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR IBV (psi) | ERROR (PSI) | INCERTIDUMBRE | Error permitido (+- psi) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 20.9 |  | Superior | Inferior
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0.1 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 747.8 |  | 0.1 | -0.1
2 | 200 | 199.5 | 0.5 | 0.5 | 6 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 68.9% |  | 6 | -6
3 | 500 | 498.2 | 1.8 | 1.4 | 12 |  | ENTE CERTIFICADOR | Flexilatina |  | 12 | -12
4 | 1000 | 997.11 | 2.89 | 0.68 | 12 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-08-28 |  | 12 | -12
5 | 1500 | 1496.97 | 3.03 | 0.85 | 15 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  |  | 15 | -15
6 | 2000 | 1997.38 | 2.62 | 0.32 | 20 |  |  |  |  | 20 | -20
7 | 2500 | 2494.23 | 5.77 | 0.7 | 25 |  |  |  |  | 25 | -25
8 | 3000 | 2995.26 | 4.74 | 0.59 | 30 |  |  |  |  | 30 | -30
9 | 3500 | 3495.36 | 4.64 | 0.54 | 35 |  |  |  |  | 35 | -35
10 | 4000 | 3995.65 | 4.35 | 0.34 | 40 |  |  |  |  | 40 | -40
11 | 4500 | 4492.43 | 7.57 | 0.91 | 45 |  |  |  |  | 45 | -45
12 | 5000 | 4990.35 | 9.65 | 0.57 | 50 |  |  |  |  | 50 | -50
DATOS Y RESULTADOS DE LAS COMPROBACIONES
| Fecha | 2025-09-05 | 2025-09-24
| Responsable | Wilder Alberto Suarez | Andrés Felipe Ovalle
| VALOR PATRÓN (psi) | VALOR REGISTRO INICIAL (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 1 (psi) | VALOR COMPROBACIÓN 2 (psi) |  | COMENTARIO COMPROBACIÓN 1 | COMENTARIO COMPROBACIÓN 2 |  | Superior | Inferior
| 0 | 0.02 | -0.82 |  |  | EQUIPO SE ENCUENTRA COMPROBADO | #VALUE! |  | 1 | -1
| 428 | 427.98 | 427.98 | [5 empty] | 6 | -6
| 856 | 854.99 | 854.99 | [5 empty] | 6 | -6
| 1284 | 1282.07 | 1282.07 | [5 empty] | 6.42 | -6.42
| 1712 | 1714.58 | 1713.75 | [5 empty] | 8.56 | -8.56
| 2140 | 2141.3 | 2142.13 | [5 empty] | 10.7 | -10.7
| 2568 | 2568.46 | 2568.46 | [5 empty] | 12.84 | -12.84
| 3000 | 3000.11 | 3000.11 | [5 empty] | 15 | -15
| Error Máximo permitido (psi) | ERROR 0 | ERROR 1 | ERROR 2 |  | DIFERENCIA ERROR 0-1 | DIFERENCIA ERROR 0-2
| 1 | 0.02 | -0.82 |  |  | 0.84
| 6 | -0.02 | -0.02 |  |  | 0
| 6 | -1.01 | -1.01 |  |  | 0
| 6.42 | -1.93 | -1.93 |  |  | 0
| 8.56 | 2.58 | 1.75 |  |  | 0.83
| 10.7 | 1.3 | 2.13 |  |  | -0.83
| 12.84 | 0.46 | 0.46 |  |  | 0
| 15 | 0.11 | 0.11 |  |  | 0
Validación de software
Registro inicial
| X | Corrección VST | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0.37 | -0.35 | -0.35 | 0.02 | 0.02
| 426.21 | 1.78 | 1.78 | 427.98 | 427.98
| 852.87 | 2.12 | 2.12 | 854.99 | 854.99
| 1279.54 | 2.53 | 2.53 | 1282.07 | 1282.07
| 1711.2 | 3.38 | 3.38 | 1714.58 | 1714.58
| 2137.04 | 4.26 | 4.26 | 2141.3 | 2141.3
| 2563.7 | 4.76 | 4.76 | 2568.46 | 2568.46
| 2995.37 | 4.74 | 4.74 | 3000.11 | 3000.11
Comprobación 1
| X | Corrección VST | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| -0.46 | -0.36 | -0.36 | -0.82 | -0.82
| 426.2 | 1.78 | 1.78 | 427.98 | 427.98
| 852.87 | 2.12 | 2.12 | 854.99 | 854.99
| 1279.54 | 2.53 | 2.53 | 1282.07 | 1282.07
| 1710.37 | 3.38 | 3.38 | 1713.75 | 1713.75
| 2137.87 | 4.26 | 4.26 | 2142.13 | 2142.13
| 2563.7 | 4.76 | 4.76 | 2568.46 | 2568.46
| 2995.37 | 4.74 | 4.74 | 3000.11 | 3000.11
Comprobación 2
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL = [FECHA DE CALIBRACIÓN, row below]+5
Note on D23: Comercial: Comprobación extraordinaria

## VERIFICACIÓN VST 2
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 1
| PATRÓN | BÁSCULA | OCS-XZ-ST Accuracy | RL1906915 | N/A | 2025-05-09 | 2025-11-05
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | TRUMAX // VALSER | SC-2,5Klb // VST3000 | 17080195 // V00220 | 2025-05-09
DATOS Y RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN (2500 lb-f)
| Fecha |  | 2025-09-11
| Responsable |  | Andrés Felipe Ovalle
| VALOR PATRÓN (kg-f) | VALOR PATRÓN (lb-f) | VALOR INDICADOR VST (lb-f) REGISTRO INICIAL | VALOR INDICADOR VST (lb-f) COMPROBACIÓN 1 | ERROR (lb-f) | Error permitido (lb-f) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 0 | Superior | Inferior
1 | 0 | 0 | -5.62 |  |  | 20 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 0 | 20 | -20
2 | 162 | 357.21 | 356.09 |  |  | 20 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 0 | 20 | -20
3 | 324 | 714.42 | 711.91 |  |  | 20 |  | ENTE CERTIFICADOR | Servintegral | 20 | -20
4 | 486 | 1071.63 | 1066.98 |  |  | 20 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-07-01 | 20 | -20
5 | 648 | 1428.84 | 1424.39 |  |  | 20 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  | 20 | -20
6 | 810 | 1786.05 | 1781.02 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | -20
7 | 972 | 2143.26 | 2133.66 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | -20
8 | 1134 | 2500.47 | 2503.46 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | -20
Validación de software
Registro inicial
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | -5.62 | -5.62 | -5.62 | -5.62
| 357.92 | -1.83 | -1.83 | 356.09 | 356.09
| 715.42 | -3.51 | -3.51 | 711.91 | 711.91
| 1072.08 | -5.11 | -5.11 | 1066.98 | 1066.97
| 1430 | -5.61 | -5.61 | 1424.39 | 1424.39
| 1788.75 | -7.73 | -7.73 | 1781.02 | 1781.02
| 2145.42 | -11.76 | 2133.66 | 2133.66 | 2133.66
| 2507.5 | -4.04 | -4.04 | 2503.46 | 2503.46
Comprobación 1
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 1
| PATRÓN | BÁSCULA | OCS-XZ-ST Accuracy | RL1906915 | N/A | 2025-06-16 | 2025-12-13
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | TEK // VALSER | 516 2 t // VST3000 | 17080195 // V00220 | 2025-06-16
DATOS Y RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN (4400 lb-f)
| Fecha |  | 2025-09-11
| Responsable |  | Andrés Felipe Ovalle
| VALOR PATRÓN (kg-f) | VALOR PATRÓN (lb-f) | VALOR INDICADOR VST (lb-f) REGISTRO INICIAL | VALOR INDICADOR VST (lb-f) COMPROBACIÓN 1 | ERROR (lb-f) | Error permitido (lb-f) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 0 | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 55.52 |  |  | 20 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 0 | 20 | -20
| 286 | 630.63 | 637.04 |  |  | 20 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 0 | 20 | -20
| 572 | 1261.26 | 1271.78 |  |  | 20 |  | ENTE CERTIFICADOR | Servintegral | 20 | -20
| 858 | 1891.89 | 1899.81 |  |  | 20 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-07-01 | 20 | -20
| 1144 | 2522.52 | 2526.99 |  |  | 20 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  | 20 | -20
| 1430 | 3153.15 | 3153.23 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | -20
| 1716 | 3783.78 | 3792.67 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | -20
| 1996 | 4401.18 | 4412.85 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | -20
Validación de software
Registro inicial
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 8.08 | 47.44 | 47.44 | 55.52 | 55.52
| 642.24 | -5.21 | -5.21 | 637.04 | 637.03
| 1275.67 | -3.89 | -3.89 | 1271.78 | 1271.78
| 1912.04 | -12.23 | -12.23 | 1899.81 | 1899.81
| 2546.2 | -19.2 | -19.2 | 2526.99 | 2527
| 3167.13 | -13.91 | -13.9 | 3153.23 | 3153.23
| 3799.82 | -7.15 | -7.15 | 3792.67 | 3792.67
| 4417.82 | -4.97 | -4.97 | 4412.85 | 4412.85
Comprobación 1
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 1
| PATRÓN | BÁSCULA | OCS-XZ-ST Accuracy | RL1906915 | N/A | 2024-11-15 | 2025-05-14
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | TRUMAX | SG-5T | 2309210270 | 2024-11-15
DATOS Y RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN (9940 lb-f)
| Fecha |  | 2025-09-29
| Responsable |  | Andrés Felipe Ovalle
| VALOR PATRÓN (kg-f) | VALOR PATRÓN (lb-f) | VALOR INDICADOR VST (lb-f) REGISTRO INICIAL | VALOR INDICADOR VST (lb-f) COMPROBACIÓN 1 | ERROR (lb-f) | Error permitido (lb-f) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 0 | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 414.78 |  |  | 40 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 0 | 40 | -40
| 644 | 1420.02 | 1447.03 |  |  | 40 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 0 | 40 | -40
| 1288 | 2840.04 | 2811.71 |  |  | 40 |  | ENTE CERTIFICADOR | Servintegral | 40 | -40
| 1932 | 4260.06 | 4233.91 |  |  | 40 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-07-01 | 40 | -40
| 2576 | 5680.08 | 5645.14 |  |  | 40 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  | 40 | -40
| 3220 | 7100.1 | 7048.44 |  |  | 40 |  |  |  | 40 | -40
| 36904 | 81373.32 | 8466.2 |  |  | 40 |  |  |  | 40 | -40
| 4470 | 9856.35 | 9811.38 |  |  | 40 |  |  |  | 40 | -40
Validación de software
Registro inicial
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| -3.31 | 418.09 | 418.09 | 414.78 | 414.78
| 1415.37 | 31.66 | 31.66 | 1447.03 | 1447.03
| 2835.7 | -23.98 | -23.98 | 2811.71 | 2811.71
| 4257.68 | -23.77 | -23.77 | 4233.91 | 4233.91
| 5679.66 | -34.51 | -34.51 | 5645.14 | 5645.15
| 7093.37 | -44.93 | -44.93 | 7048.44 | 7048.44
| 8517.01 | -50.81 | -50.81 | 8466.2 | 8466.2
| 9902.61 | -91.23 | -91.23 | 9811.38 | 9811.38
Comprobación 1
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL = [FECHA DE CALIBRACIÓN, row below]
FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 1 = [FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL]+180

## VERIFICACIÓN VST 3
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 1
| PATRÓN | BÁSCULA TRUMAX | XENIT | YS172343 | N/A | 2025-07-22 | 2026-01-18
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | TRUMAX | SA-1Klb // VST3000 | J181015117 | 2025-07-22
DATOS Y RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN (950 lb-f)
| Fecha |  | 2025-09-04
| Responsable |  | Andrés Felipe Ovalle
| VALOR PATRÓN (kg-f) | VALOR PATRÓN (lb-f) | VALOR INDICADOR VST (lb-f) REGISTRO INICIAL | VALOR INDICADOR VST (lb-f) COMPROBACIÓN 1 | ERROR (lb-f) | Error permitido (lb-f) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 0 | Superior | Inferior
1 | 0 | 0 | -1.13 |  |  | 10 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 0 | 10 | -10
2 | 60 | 132.3 | 132.44 |  |  | 10 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 0 | 10 | -10
3 | 120 | 264.6 | 264.22 |  |  | 10 |  | ENTE CERTIFICADOR | Servintegral | 10 | -10
4 | 180 | 396.9 | 394.83 |  |  | 10 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-07-01 | 10 | -10
5 | 240 | 529.2 | 527.49 |  |  | 10 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  | 10 | -10
6 | 300 | 661.5 | 658.57 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -10
7 | 360 | 793.8 | 787 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -10
8 | 427 | 941.535 | 933.87 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -10
Validación de software
Registro inicial
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13
| 133.95 | -1.51 | -1.51 | 132.44 | 132.44
| 268.06 | -3.84 | -3.84 | 264.22 | 264.22
| 400.11 | -5.28 | -5.28 | 394.83 | 394.83
| 533.58 | -6.1 | -6.1 | 527.49 | 527.49
| 666.74 | -8.17 | -8.17 | 658.57 | 658.57
| 799.27 | -12.27 | -12.27 | 787 | 787
| 947.14 | -13.28 | -13.28 | 933.87 | 933.87
Comprobación 1
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 1
| PATRÓN | BÁSCULA | OCS-XZ-ST Accuracy | RL1906915 | N/A | 2025-06-16 | 2025-12-13
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | BBG | TSC // VST3000 | 810551 | 2025-06-16
DATOS Y RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN (2200 lb-f)
| Fecha |  | 2025-09-04
| Responsable |  | Andrés Felipe Ovalle
| VALOR PATRÓN (kg-f) | VALOR PATRÓN (lb-f) | VALOR INDICADOR VST (lb-f) REGISTRO INICIAL | VALOR INDICADOR VST (lb-f) COMPROBACIÓN 1 | ERROR (lb-f) | Error permitido (lb-f) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 0 | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 1.21 |  |  | 20 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 0 | 20 | -20
| 142 | 313.11 | 307.49 |  |  | 20 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 0 | 20 | -20
| 284 | 626.22 | 618.35 |  |  | 20 |  | ENTE CERTIFICADOR | Servintegral | 20 | -20
| 426 | 939.33 | 931.76 |  |  | 20 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-07-01 | 20 | -20
| 568 | 1252.44 | 1239.7 |  |  | 20 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  | 20 | -20
| 710 | 1565.55 | 1547.63 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | -20
| 852 | 1878.66 | 1858.6 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | -20
| 998 | 2200.59 | 2175.53 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | -20
Validación de software
Registro inicial
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| -4.04 | 5.26 | 5.26 | 1.21 | 1.21
| 306.07 | 1.42 | 1.42 | 307.49 | 307.49
| 614.35 | 3.99 | 3.99 | 618.35 | 618.35
| 927.03 | 4.73 | 4.73 | 931.76 | 931.76
| 1237.51 | 2.19 | 2.19 | 1239.7 | 1239.7
| 1549.09 | -1.47 | -1.47 | 1547.63 | 1547.63
| 1862.52 | -3.92 | -3.92 | 1858.6 | 1858.6
| 2181.81 | -6.29 | -6.29 | 2175.53 | 2175.53
Comprobación 1
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INTRUMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | FECHA DE CALIBRACIÓN | FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL | FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 1
| PATRÓN | BÁSCULA | OCS-XZ-ST Accuracy | RL1906915 | N/A | 2025-06-16 | 2025-12-13
| INDICE BAJO VERIFICACIÓN (IBV) | TRUMAX | SC-5Klb // VST3000 | M190927007 | 2025-06-16
DATOS Y RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN (5000 lb-f)
| Fecha |  | 2025-09-04
| Responsable |  | Andrés Felipe Ovvale
| VALOR PATRÓN (kg-f) | VALOR PATRÓN (lb-f) | VALOR INDICADOR VST (lb-f) REGISTRO INICIAL | VALOR INDICADOR VST (lb-f) COMPROBACIÓN 1 | ERROR (lb-f) | Error permitido (lb-f) | COMENTARIOS | TEMPERATURA (°C) | 0 | Superior | Inferior
| 0 | 0 | 9.99 |  |  | 20 | EQUIPO CUMPLE ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN ATMOSFERICA (hPa) | 0 | 20 | -20
| 324 | 714.42 | 718.08 |  |  | 20 |  | HUMEDAD RELATIVA (%) | 0 | 20 | -20
| 648 | 1428.84 | 1428.83 |  |  | 20 |  | ENTE CERTIFICADOR | Servintegral | 20 | -20
| 972 | 2143.26 | 2148.75 |  |  | 20 |  | FECHA DE CALIBRACIÓN | 2025-07-01 | 20 | -20
| 1296 | 2857.68 | 2865.2 |  |  | 20 |  | Después de que el equipo llega, se confirma que calibrando con un tiempo calendario de 1 año, el equipo sigue cumpliendo con las especificaiones requeridas, por lo cual se mantiene el periodo de un año según lo establecido en la OIML 10 método 1 |  | 20 | -20
| 1620 | 3572.1 | 3581.56 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | -20
| 1944 | 4286.52 | 4301.8 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | -20
| 2268 | 5000.94 | 5011.22 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | -20
Validación de software
Registro inicial
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 4.17 | 5.82 | 5.82 | 9.99 | 9.99
| 714.02 | 4.06 | 4.06 | 718.08 | 718.08
| 1423.05 | 5.78 | 5.78 | 1428.83 | 1428.83
| 2137.07 | 11.67 | 11.67 | 2148.75 | 2148.74
| 2848.6 | 16.6 | 16.6 | 2865.2 | 2865.2
| 3560.95 | 20.61 | 20.61 | 3581.56 | 3581.56
| 4274.98 | 26.82 | 26.82 | 4301.8 | 4301.8
| 4984.84 | 26.38 | 26.38 | 5011.22 | 5011.22
Comprobación 1
| X | Corrección | Corrección curva | Valor VST | Valor curva
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL = [FECHA DE CALIBRACIÓN, row below]
FECHA PROGRAMADA DE COMPROBACIÓN 1 = [FECHA PROGRAMADA PARA REGISTRO INICIAL]+180
Note on D49: Comercial: Sin tarar
Note on E49: Comercial: Sin tarar

## DERIVA
DERIVA INSTRUMENTOS AÑO A AÑO
Additel | Momento 0 |  |  | Año 1
1 | -0.2 | 0 | 0
2 | 0.2 | 0 | 0
3 | -0.1 | 0 | 0
4 | -0.2 | 0 | 0
5 | -0.2 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0.4 | 0 | 0
8 | -0.1 | 0 | 0
9 | -0.1 | 0 | 0
10 | -0.3 | 0 | 0
Crystal 1K | Momento 0 |  |  | Año 1
1 | 0.061 | 0 | 0
2 | 0.086 | 0 | 0
3 | 0.086 | 0 | 0
4 | 0.086 | 0 | 0
5 | 0.061 | 0 | 0
6 | 0.111 | 0 | 0
7 | 0.161 | 0 | 0
8 | 0.186 | 0 | 0
9 | 0.186 | 0 | 0
10 | 0.186 | 0 | 0
Crystal 5K | Momento 0 |  |  | Año 1
1 | 0.36 | 0 | 0
2 | 0.4 | 0 | 0
3 | 0.41 | 0 | 0
4 | 0.18 | 0 | 0
5 | 0.65 | 0 | 0
6 | 0.42 | 0 | 0
7 | 0.8 | 0 | 0
8 | 0.57 | 0 | 0
9 | 0.96 | 0 | 0
10 | 0.46 | 0 | 0

## OBSOLETOS
CONTROL CALIBRACIÓN EQUIPOS E INSTRUMENTOS
|  | CODIGO | OYS-FO-42 |  | VERSION | 04 |  | FECHA | 2025-05-26
|  | Fecha de actualización |  | 2025-02-21
CONTROL CALIBRACIÓN EQUIPOS E INSTRUMENTOS
OBSOLETOS
IDENTIFICACIÓN | EQUIPO / INSTRUMENTO | FABRICANTE | CERTIFICADO No. | MODELO | SERIE | FECHA DE CALIBRACION | FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN | ESTADO | RANGO | FECHA DE SALIDA
TP-006 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | DANFOSS | MIS-LP-2023-0462 | MBS3000 | 3626 | 2023-12-14 | 2024-12-13 | VENCIDO | 0-3625 PSI | 2024-09-06
TP-007 | TRANSMISOR DE PRESION CON INDICACION DIGITAL | RITHERM | PLAB-23-479 | - | NPIR-23-154 | 2023-05-16 | 2024-05-15 | VENCIDO | 0-1000 PSI | 2024-11-25
Formulas:
FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN = +[FECHA DE CALIBRACION]+365
ESTADO = IF([FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN]<TODAY(),"VENCIDO",IF([FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN]-TODAY()<15,"PROXIMO A VENCER","CERTIFICADO"))

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL CALIBRACIÓN EQUIPOS E INSTRUMENTOS
|  | CODIGO | OYS-FO-42 | VERSION | 05 | FECHA | 2025-10-20
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  | AUTOR
2023-11-14 | 01 | Creación del documento |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2024-05-28 | 02 | Cambio estructura formato |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-02-21 | 03 | Se agregan los verificaciones internas para controlar los manómetros de presión, adicionalmente de agregan etiquetas para la identificación de los equipos |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-05-26 | 04 | Se integro otra hoja para evaluar la deriva de los manómetros, adicional se modificó la estructura de las verificaciones y se añadieron la información completa de todos los equipos comprados a la fecha |  |  |  | Andres Felipe Ovalle Ortiz Asesor Comercial
2025-10-20 | 05 | Se adiciono columna de estado fisico y estado donde se implemento el sistema de semaforo. |  |  |  | Wilder Alberto
CONTROL DE REVISIONES
ELABORADO POR |  | REVISADO POR |  | APROBADO POR
Nombre: | Andres Felipe Ovalle Ortiz | Nombre: | Maria de Jesus Mora Gomez | Nombre: | Carlos Alberto Suarez Franco
Cargo: | Asesor Comercial | Cargo: | Directora administrativa y financiera | Cargo: | Gerente General
Fecha: | 2025-10-20 | Fecha: | 2025-10-20 | Fecha: | 2025-10-20